|  |  |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Принцип работы: Электроакустические преобразователи (пара), подключены ко вторичному измерительному преобразователю расходомера-счетчика "Геликон"РУЛ" и поочередно выполняют функцию излучателей и приемников ультразвукового зондирующего импульса. Электроакустический преобразователь формирует импульс под воздействием проходящего через него электрического сигнала от вторичного преобразователя расходомера-счетчика "Геликон "РУЛ". Преобразователи применяются в составе ультразвукового расходомера-счетчика "Геликон" РУЛ" для измерения расходов различных жидкостей (вода, кислоты, щелочи и т.п.) | |
| **Наименование параметра** | **Значение параметра** |
| Тип | ПИВ |
| Исполнение | врезной |
| Модель | US 2.0 |
| Назначение | электроакустический преобразователь в составе комплектного расходомера -счетчика "Геликон" РУЛ" |
| Тип ультразвукового генератора | пьезокерамический |
| Рабочая частота ультразвукового генератора, кГц | 1,00 (+/- 0,05% ) |
| Мощность ультразвукового генератора, Вт, (max) | 3,00 |
| Температура имеряемой жидкости, C0 (min/max) | - 30 / + 150 |
| Рабочее давление, МПа (nom/max) | 2,00 / 2,70 |
| Класс защиты, IP | IP 68 |
| Длина сигнального кабеля, м (max) | 1,50 |
| Фазовая скорость УЗ (для исполнений ПИВ "Н"), U, км/с | неприменимо по исполнению |
| Вес, кг | 0,45 |
| Габариты, мм (в\*ш\*д) | 32,00 \* 24,00 \* 180,00 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Наработка на отказ, ч. | 75 000 |

